## GRUPO 1 CX ESP- LOTE 1
FORMULARIO N° 03 PROPUESTA ECONOMICA
SERVICIO DE CIRUGIA - GRUPO 1 CX ESP- LOTE 1
item | EQUIPO | Especificaciones Tecnicas | Cant | Referencia y marca ofertada | Valor Unitario | Valor Total
1 | LAMPARA CIEITICA | 1. Lámpara quirúrgica led doble satelite | 3
2. Columna fija al techo.
3. dos salelites con diametro minimo de 700 mm cada uno
4. brazos con Giro rotatorio de 360 grados
5. Ajuste vertical mínimo de 90cm y abatible a +/- 45°.
6. Articulado.
7. Intensidad de luz de la lampara de minimo 150000 lux
8. Libre de sombras a la interposición de cuerpos.
9. Fuente de luz LED blanco
10. Tiempo de vida útil de 25,000 horas como mínimo.
11. Tamaño del campo de trabajo: Diámetro de iluminación de 18 cm como mínimo.
12. Mango desmontable, esterlizable y reutilizable
13. Panel de control electrónico de encendido, apagado, aumento y disminución de la intensidad luminosa.
2 | ELECTROBISTURI | 1. Display digital | 3
2. Posibilidad de trabajo en modo monopolar y bipolar
3. Funcion de corte y cuagulacion
4. Frecuencia de trabajo de minimo 1,6 MHz
5. Potencia de salida de minimo 200 w
6. Con control y visualizador de potencia
7. Con conector para electrodo
8. Con conector para pedal
9. Desactivacion automatica de la energia o del generador de alta frecuencia en caso de falso contacto de electrodo neutro o placa o si se detecta falla interna.
10. Activacion desde el lapiz o pedal en modo monopolar
12. Activacion desde el pedal en modo bipolar
13. compatible con lapiz desechable
14. Sistema de deteccion de errores
15. Alarmas visibles y audibles
16. Requerimiento eléctrico entre 110-120 V/60 Hz.
3 | MAQUINA DE ANESTESIA | 1. Equipo de anestesia compacto para los sistemas semi-abierto, cerrado y semi-cerrado | 3
2. Que cuente con 2 suministros de gas O2 y N2O y una de reserva de O2
3. Flujómetros electrónicos.
4. Ventilador electronico con control de ajustes de volumen que cubra el rango de 10 a 1400mL. Despliegue grafico de la curva de presión en la vía del aire, flujo, loops (p/v,f/v), agentes anestésicos.
5. FIO2 integrado.
6. O2 Flush: 25 a 75 L / min
7. La válvula APL: 0.19 – 6Kpa
Modos de Ventilación:
8. Tipos de paciente: Adultos, pediatrica y neonatal
9. minimo los siguientes modos ventilatorios: IPPV (VCV),V-A/C,P-A/C,V-SIMV,PCV,PSV
10. sistema de circuito respiratorio metalico
11. con capacidad para central de monitoreo
12. Presión de Soporte (PS) con Apnea Backup
13. Controlado por presión con volumen garantizado(PCV-VG)
14. Ventilación Manual
15.que incluya dos Vaporizadores, de agentes anestésicos (Sevoflurano, desflorane)
Alarmas:
16. Apnea, Apnea CO2, Limites de alarma ajustable para la concentración de O2 inspirado (FiO2), Limites de alarma ajustable para volumen minuto (MV), Limites de alarmas ajustable para la presión en las vías aéreas (PAW), Falla en suministro de O2, Presión negativa, Batería baja, Falla en la Alimentación de energía CA
17. Requerimiento eléctrico entre 110-120 V/60 Hz.
4 | MESA DE CIRUGIA | 1. Mesa quirúrgica electrohidráulica. | 3
2. Controlada por microprocesador.
3. Que soporte un peso de 300 Kg como mínimo.
4, Con sistema de frenos.
5. Longitud total con extensión de cabecera y piernas de 210 cm +/- 10 cm.
6. Base con cubierta de acero inoxidable o acero al cromo níquel o polímero resistente al alto impacto.
7. Superficie radiotransparente accesible al equipo de rayos X.
8. Miembros inferiores o piernas en placas independientes, desmontables, abatibles de 0 a 90 grados como mínimo y con movimiento de tijera.
9. Cabecera desmontable y con ajuste de flexión continua de +/- 20 grados como mínimo.
10. La mesa debe tener la capacidad para dar la posición de nefrectomía.
11. Control remoto o de mano alámbico para los movimientos electrohidráulicos.
12. Sistema de emergencia que permita el control de todos los movimientos de la mesa en caso de falla.
13. Función automática de retorno de la mesa a la posición horizontal.
14. Batería con indicador de carga.
15. Cojines eléctricamente conductivos o antiestáticos removibles sin costuras y de fácil limpieza.
16. Mesa dividida en al menos cuatro : cabecera, dorso, pelvis, miembros inferiores o piernas.
17. Elevación y descenso que cubra el rango de 70 a 110 cm. +/- 10 cm. Con respecto al piso
18. Fowler de 70 grados como mínimo.
19. Trendelenburg de 25 grados como mínimo.
20. Trendelenburg inverso de 25 grados como mínimo.
21. Inclinación lateral, izquierda y derecha de 15 grados como mínimo.
22. Desplazamiento longitudinal del tablero de 22 cm como mínimo para un óptimo acceso del arco en C.
5 | EXTENSION DE ORTOPEDIA PARA MESA DE CIRUGIA | Para Ortopedia: Dispositivo de extensión para ortopedia con las siguientes partes: | 1
1. Compatible con las 3 mesas de cirugia de este proceso
2. Soporte pélvico removible radiolúcido con poste perineal.
2. Barras de extensión telescópica o abducción.
4. Botas para tracción tamaño adulto y pediátrico con aditamentos para realizar la tracción.
5. Dispositivo de extensión para procedimientos de tibia.
6. Soporte de rodilla para procedimientos de tibia.
7. Poste de contracción femoral.
8. Soporte articulado para brazo cruzado.
9. La mesa quirúrgica para uso en ortopedia debe permitir el fácil acceso de la Unidad Radiológica y Fluoroscópica, transportable, tipo Arco en “C”. y del Equipo Móvil de Rayos X.
10. Debe contar con carro de transporte
6 | MESA DE CIRUGIA PARA GINECO | 1. Mesa quirúrgica electrohidráulica para ginecologia | 1
2. Mesa dividida en al menos cuatro secciones: Cabecera, Dorso, Pelvis, Miembros inferiores o piernas.
3. Estructura en acero inoxidable, radiotransparente
4. Control remoto o de mano alámbrico para los movimientos
5. Capacidad de carga de al menos 300 Kg de peso del paciente
6. Posiciones:
6.1 Inclinación lateral
6.2 Trendelenbur/Trendelembur inverso
6.3 Elevación/descenso de espaldar
6.4 Elevación/descenso de piernas
6.5 Desplazamiento longitudinal
7. Batería de respaldo
8. Debe contar con freno (s)
9. Requerimiento eléctrico 110 V +/- 10% /60 Hz con cable grado hospitalario
10. Accesorios mínimos: Arco de anestesia con fijadores, dos (2) soportes para brazo con fijador, estribos para ginecología, cubeta para fluidos
7 | MONITOR DE GASES ANESTESICOS | 1. Monitor de signos vitales con gases anestesicos (Sevoflurano en O2 y aire: 0 - 10% e Isoflurano en O2 y aire: 0 - 8%) como minimo | 3
2. Pantalla LCD touchscreen, de mínimo 10 pulgadas.
3. Parámetros de ECG, RESP, NIBP, SPO2, TEMP, CO2 Y gases anestesicos
4. Presentación en pantalla de todos los parámetros
5. Monitorizacion de paciente adulto, pediatrico, neonatal
6. Indicador de alarmas: visual (luz), sonoro y parámetro resaltado en pantalla.
7. Batería interna recargable de mínimo 2 horas de funcionamiento
8. Con Tendencias Graficas minimo 24 horas en todos los parámetros.
9. Que incluya todos los accesorios minimos necesarios para su normal funcionamiento
10. Funcion o perfil de calculos hemodinamicos
11. Funcion o perfil de calculos de ventilacion o pulmonares y de oxigenación.
12. Todos los accesorios para su normal funcionamiento.
13. Deberá Funcionar en red eléctrica de 110 vac, +/-10%, 50- 60 hz +/-10%
8 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1. Pantalla LCD touchscreen, de mínimo 10 pulgadas. | 1
2. Parámetros de ECG, RESP, NIBP, SPO2, TEMP,
3. Presentación en pantalla de todos los parámetros
4. Monitorizacion de paciente adulto, pediatrico, neonatal
5. Indicador de alarmas: visual (luz), sonoro y parámetro resaltado en pantalla.
6. Batería interna recargable de mínimo 2 horas de funcionamiento
7. Con Tendencias Graficas minimo 24 horas en todos los parámetros.
8. Que incluya todos los accesorios minimos necesarios para su normal funcionamiento
9. calculos hemodinamicos
10. calculos de ventilacion o pulmonares y de oxigenación.
11. Todos los accesorios para su normal funcionamiento.
12. Deberá Funcionar en red eléctrica de 110 vac, +/-10%, 50- 60 hz +/-10%
9 | MONITOR DE TRANSPORTE | 1.Pantalla LCD a color de 8" como minimo | 1
2.Parametros de ECG, SPO2,RESPR,NIBP,2 TEMP, Pi
3.Oximetro de modulación de cono por pulso
4.ECG que permite al menos 3 curvas simultaneas
5.Con dos puertos para monitorear presiones invasivas
6.Bateria recargable de 4 horas de funcionamiento
7. Detección de marca pasos
8.Indicador de alarmas: visual(luz), sonoro y parametros resaltado en pantalla
9.Protección contra descarga de desfibrilada
10.Resolución, 800 x 600dpl

## GRUPO 1 CX MEDIA COMP - LOTE 2
FORMULARIO N° 03 PROPUESTA ECONOMICA
SERVICIO DE CIRUGIA - GRUPO 1 CX MEDIA COMP - LOTE 2
item | EQUIPO | Especificaciones Tecnicas | Cant | Referencia, marca ofertada | Valor Unitario | Valor Total
1 | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 1. Monitor grado médico mínimo 30" 4K ULTRA HD. Resolución mínima de 3840x2160 pixel/pixels. | 1
2. Base de estación de trabajo, rodable con sistema de freno.
3. Con puertos de entrada y salida del sistema de monitoreo y grabador de video usb incorporado: RGB , S- video Y/C , DVI -D .
4. Cabezal •cámara 4k, zoom motorizado. 3x sensor de imagen de 1/3 de pulgada. Objetivo zoom f= 13-29 mm, con rosca tipo C y cierre de resorte, sumergible y autoclavable, optimizado para sensores de imagen de 1/3”,
5. Cable de iluminación por fibra óptica autoclavable y sumergible en líquidos.
6. Fuente de Luz fría led de alto rendimiento, mínimo 300 watts, vida útil aprox 50.000 hora, con pantalla tactil de minimo 6,5 pulgadas
7. Insuflador con sistema de evacuación de humo, con control eléctrico automático de flujo y presión de CO2. Pantalla Táctil a color de 6,5 selección mínima de 3 velocidades de insuflación y de hasta 50 litros /minuto, ajuste del límite de presión abdominal, con sistema de seguridad de monitoreo constante, manómetro indicador de presión del cilindro de CO2 con sus correspondientes mangueras y racores de conexión de red, Indicador de presión negativa al ingreso del primer litro, Indicador visual y sonoro de exceso de presión en paciente, Regulación de salida litro a litro, Tubo flexible de alta presión.
Accesorios: Instrumental para Laparoscopia y Artroscopia que contenga
Pinza Canastilla recta de 3.4 mm (1),
Pinza de agarre tipo Grasper con Ratchet (2),
Cable Monopolar (1),
Camisa de 11mm (2),
Trocar piramidalde 11 mm (2),
Camisa de 5.5 mm (2),
Trocar piramidalde 5.5 mm (2)
Mango Monopolar sin Ratchet de 5 mm X 33 cm (1)
Inserto Tijera de Metzebaun de 5 mm X 33 cm (2)
Pinza Porta clips de 10 mm X 33 cm (1)
pinza Electrodo gancho de 5 mm X 33 cm (2)
Aguja de Verres de 120 mm (1)
Reductor de cubierta de 11 mm - 5.5 mm (2
Cuchilla agresiva de 4.0mm (caja x5)
Lente de Artroscopia de 4mm 30" (1)
, Canula de 5,8mm para Lente (2)
Trocar de 5.8mm (2)
Obturador de 5.8mm (1)
Gancho probador de 4.0mm (1)
Meniscotomo (1)
Pinza de 3.4mm mordida arriba 15. (1)
pinza de Hook de 3.4 mm (1)
Pinza rotatoria derecha de 90° (1)
Pinza rotatoria izquierda de 90° (1)
Raspa recta (1)
Pinza canastilla recta de 3.4 mm (1)
C-MOUNT (1)
, Lente 10mm 30° (1)
Cuchilla Aggessive 5.0mm (caja*5) (1)
Mango rotatorio con Ratchet de 5mm X 33 cm (1)
lnserto Pinza Grasper de 5 mm X 33 cm (1)
Cable Bipolar (1)
Contenedor de instrumental (1).
pinza porta aguja (1)
pinza baja nudo (1)
pinza meryland de 5 mm (1)
pinza meryland de 10 mm (1)
Pinza de hemolock de 10 mm (1)
2 | ECOGRAFO PORTATIL | 1. Sistema de ultrasonido Portatil | 1
2. Con 1024 canales o mayor de procesamiento digital
3. Imagen 4D en tiempo real
MODO:
3. M y B
4. Doppler espectral
5. Doppler Color
6. Sistema de mapeo a color angio o power Doppler o equivalente
7. Doppler continuo y pulsado
8. Con imágenes armonicas
9. Monitor a color de 15 pulgas de alta resolución o mayor
10. Memoria de cine loop o cuadro por cuadro, con al menos 500 cuadros y al menos 100 seg.
11. Rango dinámico de 150 dB o mayor.
12. Programa completo de mediciones, cálculos y reportes en modo Doppler, 2D y M.
13. Con ECG integrado y despliegue en pantalla.
14. Capacidad de estudios segmentales del Ventrículo Izquierdo (VI), con las vistas y proyecciones ajustables por el usuario.
15. - Almacenamiento con capacidad de al menos 320 GB en disco duro o mayor.
16. Capacidad de escalamiento de hardware y software.
17. DICOM storage, DICOM print.
18. Unidad de almacenamiento por medio de CD-RW o DVD, USB o flash card.
19. Posibilidad de revisar, realizar el cálculo, analizar las imágenes.
20. - Capacidad de exportar imágenes en formato jpeg o bmp y av
Salida de Video
21. VGA
22. - S-Video o RGB o Tarjeta externa
23. Soporte de alimentación con baterías integradas al equipo de 45 min o mayor.
Accesorios
24. Transductor Convexo (Abdominal)
26. Transductor Sectorial
27. Transductor lineal
28. Impresora B/W
29. Carro para transportar equipo
Aplicaciones y Spftware: ABDOMINAL, OB/GYN, CARDIOLOGÍA, PARTES PEQUEÑAS, UROLOGÍA, VASCULAR, ORTOPEDIA, MSK, TRANS-CRANEAL, MEDICINA DE EMERGENCIA, PEDIÁTRICO, ANESTESIA, FUNCIÓN IMT, DICOM
3 | ARTROSCOPIO | RASURADOR: | 1
1. Unidad de control con funciones de adelnate, atrás y oscilacion
2. Unidad de control con funciones de velocidad
3. Unidad de control con despliegue de funciones
4. Pieza de mano con control de succion integrado
5. Pieza de mano con intervalo de velocidad entre 500 y 12000 rpm minimo para avance y retroceso
6. Pieza de mano con intervalo de velocidad entre 500 a 2500 rpm minimo en oscilacion
7. Contenedor para esterilizacion en autoclave a vapor
8. Pieza de mano con funciones de adelante, atrás y oscilacion en botones de la pieza
9. Puntas para rasurador desechables
10. Puntas para rasurador agresiva o dentada, de 3.5 a 5.5 mm
11. Puntas para rasurador semiagresiva, de 3.5 a 5.5 mm
12. Puntas para rasurador de corte o resector, de 3.5 a 5.5 mm
13. Fresa oval o cilindrica, de 3.5 a 5.5 mm
14. Fresa esferica, de 3.5 a 5.5 mm
15. Optica con un lente de 30°
16. Optica de 4 mm de diamtero y minimo 140 mm
17. Optica esterilizable en autoclave
18. Contenedor de esterilizacion
19. Camisa compatible con la optica
20. Camisa rotatoria
21. Camisa doble via o dos valvulas
22. Con sistema de bloqueo o de aseguramiento de la optica o roscado
23. Con dos obturadores cortante y romo
24. Cable de corriente para todas las partes
25. Sujetador de piernas universal
26. Adaptador al mango de isquemia
4 | SERVOCUNA | 1. Incubadora o cuna de calor radiante abierta. | 1
2. Termoregulada por microprocesador o microcontrolador
3. Control con modo servocontrolado para ajuste de temperatura del aire de 23 ºC o menor a máximo 37ºC y manual.
4. Control con modo servocontrolado para ajuste de temperatura de la piel del paciente no menor a 34 ºC hasta 38ºC
5. Despliegue digital en pantalla o display de Temperatura del aire, de paciente y de control.
6. Control de precalentamiento.
7. Con elemento calefactor radiante
8. Con indicador de potencia
9. limitada en los cuatro lados por paneles transparentes, abatibles con al menos 2 pasacables en un panel.
10. Alarmas audibles y visibles
11. Con posibilidad de dar posición de trendelenburg y contratrendelenburg o trendelenburg inverso.
12. Alarma en 1', 5' y 10'
13. Alarma de temperatura
14. Alarma fallo de sistema
15. Alarma de fallo del sensor
16. Alarma de fallo de alimentación
17. Atril
18. Soporte
19. Bandeja
20. Corriente eléctrica 120V +/- 10%, 60 Hz.
5 | NEOPUFF | 1. Equipo neumatico reanimador portatil | 1
2. visualización de la presión inspiratorio (PIP) Y Presión positiva al final de la espiración (PEEP)
3. Valvula de liberación de presión
4. Flujo de entrada de gas: de 5 a 15 L/min como minimo
5. Rango del manómetro -10 to 80cmH2O [mbar] como minimo
6. Presión inspiratoria pico (PIP)* a 5 l/min 2 a 70cmH2O[mbar]; 8 l/min 3 a 72cmH2O[mbar]; 10 l/min 4 a 73cmH2O[mbar]; 15 l/min 8 a 75cmH2O[mbar]
7. Presión espiratoria final positiva (PEEP)* a 5 l/min 1 a 5cmH2O[mbar]; a 8 l/min 1 a 9cmH2O[mbar]; a 10 l/min 2 a 15cmH2O[mbar]; a 15 l/min 4 a 25cmH2O[mbar]
ACCESORIOS
8. Circuito con pieza en T para reanimacion de lactantes
9. Mascarilla para reanimacion de lactantes
10. Linea de suministro de gas
11. Pulmon de prueba
12. Adaptador de entrada de gas
13. Tapa de liberacion de presion maxima de recambio
14. Suministro de Mezclador o Blender
6 | SUCCIONADOR PORTÀTIL NEONATAL | 1.- Aspirador para uso quirúrgico portatil | 1
2.- Modo continuo de operación
3.- Tipo de Bomba de pistón o diafragma o rotación
4.- Regulación del vacío por válvula o control electrónico
5.- Con un flujo mínimo de 3 L/min.
6.- Rango de regulación de la presión igual o mayor a 635 mmHg
7.- Nivel de ruido igual o menor a 60 dB.
8.- Capacidad del recipiente maximo de 2 litros.
9.- Con protección al sobre flujo de tipo mecánico y con filtro hidrofóbico
10.- Con filtro antibacterial en la salida del aire
11.- Con mangueras, conectores y adaptadores.

## GRUPO 1 CX MEDIA COMP- LOTE 3
FORMULARIO N° 03 PROPUESTA ECONOMICA
SERVICIO DE CIRUGIA - GRUPO 1 CX MEDIA COMP- LOTE 3
item | EQUIPO | Especificaciones Tecnicas | Cant | OBSERVACIONES
1 | NEFROSCOPIO | 1. Canula de puncion | 1
2. Sonda guiada
3. Canula de dilatacion de 3 mm
4. Optica de vision frontal gran angular 6° con ocular oblicuo, esterilizable en autoclave
5. Set telescopio de bujias dilatadoras de 9 a 24 charr minimo
6. Canula de dilatacion 27 Charr minimo
7. Idem 30 Charr
8. Adaptador para utilizar con vainas
9. Pinza para biopsias
10. Pinzas de agarre de fragmentos de calculos y coagulos, longitud 38 cm minimo
11. Pinzas de agarre de grandes calculos y fragmentos de calculos, longitud 38 cm minimo
12. Pinzas para biopsia con abertura unilateral, longitud de 38 cm minimo
13. tijeras con abertura unilateral
14. Camisas #21,23
2 | URETERORENOSCOPIO FLEXIBLE | 1. Mecanismo inverso de regulacion angular, orientable | 1
2. Movilidad del extremo distal 180° / 360°
3. Direccion visual de 0°
4. Angulo de abertura 88°
5. Interior del canal de trabajo vacio de 3.6 Charr
6. Tamaño de la vaina 7.5 Charr
ACCESORIOS:
7. Maletin
8. Verificador de estanquedad con pera y manometro
9. Cepillo de limpieza, longitud 125 cm, cepillo 1,7 mm
10. Adaptador LUER
11. Tapon compensador de presion
PINZAS:
12. Pinza de agarre con abertura bilateral, flexible 3 Charr minimo, longitud de 100 cm
13. Pinza para biopsia con aberura bilaterar, flexible 3 Charr minimo, lingitud de 100 cm
14. Extractor de calculos nitinol, sin punta, recto
15. Electrodo de coagulacion
16. Sonda guiada 3 Charr
17. Fijador de fibras, con puerto de entrada para instrumentos , introducir y fijar fibras
18. Junta para los puertos de entrada de instrumentos
19. Adaptador de limpieza
20. Adaptador LUER con junta
21. Recipiente de plastico para esterilizacion
3 | PISTOLA DE ALTA VELOCIDAD PARA BIOPSIA PROSTÁTICA | 1. Dispositivo automatico reutilizable | 1
2. Tamaño de 12 cm x 3.5 cm
3. Compatible con distintos tamaños de agujas
4. Cuenta con opciones de profundidad de penetracion del disparo, 15 mm y 22 mm minimo
5. Bloqueo de seguridad
6. Marca de media y carga completa
7. Capacidad de utilizarr con una sola mano

## GRUPO 1 CX MEDIA COMP - LOTE 4
FORMULARIO N° 03 PROPUESTA ECONOMICA
SERVICIO DE CIRUGIA - GRUPO 1 CX MEDIA COMP - LOTE 4
item | EQUIPO | Especificaciones Tecnicas | Cant | Referencia, marca ofertada | Valor Unitario | Valor Total
1 | AUTOCLAVE PERÒXIDO | 1. Esterilizado a baja temperatura por peroxido de hidrogeno | 1
2. Pantalla Tactil minimo de 9 pulgadas
3, Registro de usuarios (20 usuarios como minimos)
4. Impresora
5. Cámara en acero inoxidable AISI 316 L
6. Tuberías y válvulas en acero inoxidable AISI-304
7. Con dos puertas
8. Controlado por microprocesador
9. Rutinas de aut ocomprobación y autodiagnostico
10. Bomba de vacio. Con ciclo de chequeo de la bomba y hermeticidad del sistema
11. Ciclos de operación configurables
12. Alarmas audibles y visuales
13. Voltaje 220 VAC
14. Volumen de la camara 100 L como minimo

## GRUPO 1 CX BAJA - LOTE 5
FORMULARIO N° 03 PROPUESTA ECONOMICA
SERVICIO DE CIRUGIA - GRUPO 1 CX BAJA - LOTE 5
item | EQUIPO | Especificaciones Tecnicas | Cant | Referencia, marca ofertada | Valor Unitario | Valor Total
1 | COMPRESORES VASCULARES | 1.compresión en la pierna o el pie, o en ambos simultáneamente | 1
2.Compresión de la pierna gradual, secuencial, en circunferencia
3.Alarma con Resolución animada
4.Puerto USB
5.Compatible con las fundas de Compresión
6.Compresión secuencial : tobillo – pantorrilla – muslo
7. Compresión en gradiente 45-40-30 mm hg.
8.Sensa llenado venoso individualmente
9.Batería recargable (8 horas, autonomía)
10. Descripción de Presiones: 130mm Hg en Pie,45 mm Hg en Tobillo, 40 mm Hg en Pantorrilla, 30 mm Hg en Muslo
11.Tiradores ergonómicos
2 | INFUSOR A PRESION | 1. Infusor para administracion a presion de liquidos | 2
2. Con capacidad de 1000 mL
3. Brazalete de algodón resistende
4. Lazo para colgar el soporte del infusor
5. Lectura precisa del nivel del liquido
6. Manómetro con escala de 0 a 300 mmHg
7. Bolsa de latex resistente a la presión
8. Pera de bombeo sin latex
3 | UNIDAD DE PRECALENTAMIENTO | 1. Unidad de precalentamiento con carro adulto y pediatrico | 1
2. Control automatico de temperatura
3. Flujo de aire caliente de 55 cfm como minimo
4. Calentamiento al sistema despues de encendido de 38 ° en 30 segundos
5. Filtro HEPA
6. Maguera retractil
7. Silencioso
4 | Calentador de liquidos | 1. Controlada por microprocesador o microcontrolador | 1
2. Con pantalla LED o LCD
3. Gabinete con capacidad para mínimo 12 bolsas de 1 litro
4. Rango de temperatura mínimo de 35º-50ºC
5. Visualización de la temperatura
6. Material de la estructura: Acero inoxidable
7. Puerta transparente con vidrio o acrilico
8. Requerimiento eléctrico 110 V +/- 10% /60 Hz
5 | Estimulador de Nervio periferico | 1. Pantalla LCD | 1
2. Intensidad de pulso graduable
3. Duracion del impulso graduable
4. Frecuencia del impulso ajustable
5. Cuente con diferentes modos de estimulacion
6. Cables de electrodo
7. Control remoto para manejo esteril
8. Maletin
9. Que cuente con bateria, cargador y alimentacion externa

## GRUPO 2 URG -LOTE 1
FORMULARIO N° 03 PROPUESTA ECONOMICA
SERVICIO DE URGENCIAS - GRUPO 2 URG -LOTE 1
item | EQUIPO | Especificaciones Tecnicas | Cant | Referencia, marca ofertada | Valor Unitario | Valor Total
1 | ECOGRAFO PORTATIL | 1. Sistema de ultrasonido Portatil | 1
2. Con 1024 canales o mayor de procesamiento digital
3. Imagen 4D en tiempo real
MODO:
3. M y B
4. Doppler espectral
5. Doppler Color
6. Sistema de mapeo a color angio o power Doppler o equivalente
7. Doppler continuo y pulsado
8. Con imágenes armonicas
9. Monitor a color de 15 pulgas de alta resolución o mayor
10. Memoria de cine loop o cuadro por cuadro, con al menos 500 cuadros y al menos 100 seg.
11. Rango dinámico de 150 dB o mayor.
12. Programa completo de mediciones, cálculos y reportes en modo Doppler, 2D y M.
13. Con ECG integrado y despliegue en pantalla.
14. Capacidad de estudios segmentales del Ventrículo Izquierdo (VI), con las vistas y proyecciones ajustables por el usuario.
15. - Almacenamiento con capacidad de al menos 320 GB en disco duro o mayor.
16. Capacidad de escalamiento de hardware y software.
17. DICOM storage, DICOM print.
18. Unidad de almacenamiento por medio de CD-RW o DVD, USB o flash card.
19. Posibilidad de revisar, realizar el cálculo, analizar las imágenes.
20. - Capacidad de exportar imágenes en formato jpeg o bmp y av
Salida de Video
21. VGA
22. - S-Video o RGB o Tarjeta externa
23. Soporte de alimentación con baterías integradas al equipo de 45 min o mayor.
Accesorios
24. Transductor Convexo (Abdominal)
26. Transductor Trans-vaginal
27. Transductor lineal
28. Transductor phasedarray (cardiologia)
29. Impresora B/W
30. Carro para transportar equipo
Aplicaciones y Spftware: ABDOMINAL, OB/GYN, CARDIOLOGÍA, PARTES PEQUEÑAS, UROLOGÍA, VASCULAR, ORTOPEDIA, MSK, TRANS-CRANEAL, MEDICINA DE EMERGENCIA, PEDIÁTRICO, ANESTESIA, FUNCIÓN IMT, DICOM
7 | MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRANSPORTE | 1. Pantalla LCD a color de 8" como minimo | 5
2. Parametros de ECG, SPO2,RESPR,NIBP,2 TEMP, Pi
3. Oximetro de modulación de cono por pulso
4. ECG que permite al menos 3 curvas simultaneas
5. Con dos puertos para monitorear presiones invasivas
6. Bateria recargable de 4 horas de funcionamiento
7. Detección de marca pasos
8. Indicador de alarmas: visual (luz), sonoro y parametros resaltado en pantalla
9. Protección contra descarga de desfibrilada
10. Requerimiento eléctrico entre 110-120V / 60 Hz, con cable grado hospitalario.
9 | ELECTROCARGIOGRAFO | 1. Pantalla a color de minimo 5" tipo LCD o TFT retroiluminada con visualizacion de 12 Ondas | 2
2. Numero de canales 3 como minimo
3. Que cuente con capacida de adquirir en forma simultanea 12 derivaciones
4. Que cuente al menos con tres velocidades de impresión seleccionable entre 5,10, 12.5, 25 o 50 mm/s.
5. Sensibilidad estandar de 10 mm/mV ± 2%.
6. Impresión: Registro de minimo 3 canales con visualizacion de 12 derivadas.
7. Despliegue e impresión de los mensajes en idioma español.
8. Interpretacion: Analisis y Conclusiones.
9. Que detecte por lo menos: arritmias, fibrilacion ventricular, taquicardia ventricular.
10. Sensibilidad de al menos 5, 10 y 20 mm/mV
11. Medicion automaticas de la amplitud de las ondas (P, Q, R, S y T)
12. Medicion automaticas de los intervalos del ECG (PR, QRS, QT, QTC y RR)
13. Proteccion contra descargas de desfibrilador.
14. Deteccion de Marcapasos
15. Sistema de alarmas de minimo: Fallo cardiaco, fibrilacion ventricular, taquicardia, bradicardia, mala conexión de electrodo.
16. Almacenamiento interno de minimo 30 examenes de ECG.
17. Bateria recargable autonomia minimo 3 horas (180 min).
18. Requerimiento eléctrico entre 110-120V / 60 Hz, con cable grado hospitalario.
19. Funcionamiento con corriente alterna y bateria interna recargable
20. Teclado alfanumerico
21. Accesorios: Cable para paciente de 10 puntas, cable AC, Electrodos de succion, clamp.

## GRUPO 2 URG -LOTE 2
FORMULARIO N° 03 PROPUESTA ECONOMICA
SERVICIO DE URGENCIAS - GRUPO 2 URG -LOTE 2
item | EQUIPO | Especificaciones Tecnicas | Cant | Referencia, marca ofertada | Valor Unitario | Valor Total
2 | EQUIPO DE ORGANOS DE ESTUCHE | 1. Estuche resistente con cierre | 4
2. Mango de 3.5V
3. Diseño ergonómico con acabado estriado para mejor agarre
4. Con control de intensidad de luz
5. Oftalmoscopio de 3.5V
6. Con luz halógena o de xenón o luz led
7. Sistema de visión coaxial
8. Mínimo 5 aperturas y 2 filtros
9. Apoyo de goma para la ceja
10. Con cabezal intercambiable
11. Otoscopio de 3.5V
12. Con luz halógena o de xenón o luz led
13. Entrada de espéculos compatible con espéculos de otros fabricantes de renombre
14. Sistema de fijación y eyección de espéculos
15. Sistema sellado o hermético para pruebas neumáticas
16. Con mínimo 4 espéculos reusables en diferentes tamaños.
17. Que permita iluminación de garganta
18. Con cabezal intercambiable
3 | SIERRA CORTA ANILLO | 1. pinza con sierra para cortar anillos | 2
2. Acero quirúrgico
4 | SIERRA CORTA YESO | 1. Equipo oscilante | 2
2. Velocidad en el rango de 6000 a 25.000 RPM o mayor
3. 6.500 - 24.000 oscilaciones por minuto como mínimo
4. Con sistema o llave para cambio de discos de sierra
5 | TENSIOMETRO FIJO | 1. Tensiómetro aneroide | 5
2. Brazaletes para adulto/pediatrico, de tela reutilizable con sujetador tipo velcro, fabricados en nylon o tela no conductiva con bolsas de insuflacion libres de latex
3. Pera insufladora en goma con válvula de liberacion de aire y sistema de seguridad que impida la salida del mismo
4. Manómetro escala 0-300 mmHg
5. Precisión de +/- 3 mmHg.
6. Sistema de fijación a pared.
7. Compartimento para guardar brazalete
6 | LARINGOSCOPIO | 1. Laringoscopio con fibra optica | 5
2. Mango mediano con bombillo
3. Hojas MAC 2, 3 ,4
4. Hojas Miller 0, 1, 2, 3
5. En acero inoxidable grado quirurgico
8 | EQUIPOS DE ORGANOS FIJO | 1. Unidad de diagnóstico de pared con 2 mangos | 5
2. Cabezal de Otoscopio
3. Óptica de vidrio de 3 aumentos, orientable hacia ambos lados, Lente quirúrgica de 4 aumentos
4. Con alojamiento de espéculos
5. Cabezal de Oftalmoscopio
6. Ruedecilla de lentes con 29 lentes correctoras D+ 1-10, 12, 15, 20, 40 D- 1-10, 15, 20, 25, 30, 35
7. filtros aplicable a todos los diafragmas con indicador de símbolos,
8. Óptica de alto rendimiento con lente condensadora asférica
9. Recorrido óptico paralelo.
10. Trayectoria paralela del haz
11. Protección contra el polvo.

## GRUPO 3 CONS. EXT. - LOTE 1
FORMULARIO N° 03 PROPUESTA ECONOMICA
SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA - GRUPO 3 CONS. EXT. - LOTE 1
item | EQUIPO | Especificaciones Tecnicas | Cant | Referencia, marca ofertada | Valor Unitario | Valor Total
4 | UNIDAD ODONTOLOGICA FIJA | 1. En pintura epóxica o electrostática epoxi poliéster | 2
2. El Sillón debe tener accionamiento electromecánico con movimiento de ascenso y descenso de la silla y movimiento de inclinación del espaldar.
3. Con control de mandos localizados en el espaldar del sillón y /o en el módulo
4. Módulo de control: mínimo (3) servicios, jeringa triple, mangueras lisas asépticas, bandeja porta instrumental, regulador de agua, regulador de aire y manómetro indicador de presión.
5. Tapicería impermeable que permita limpieza y desinfección
6. Lámpara con luz fría led con reflector con sistema de encendido y apagado
7. Escupidera: taza en porcelana o vidrio con rejilla de sólidos, eyector de saliva, llenado de vaso y lavado escupidera.
8. Tanque o reservorio de agua de mínimo 900 CC
9. Capacidad de soporte minimo de 180 kg
10. Silla ergonómica para el odontólogo
11. Requerimiento eléctrico 110 V +/- 10% /60 Hz
5 | COMPRESOR ODONTOLOGICO | 1. Compresor odontologico libre de aceite | 2
2. Uno (1) o Dos (2) motores de capacidad minimo de 2 HP
3. Presión de Trabajo Máxima : 120 PSI – 8.3 Bar
4. Silencioso. Maximo de 65 db
5. Capacidad del tanque: 90 Litros Como minimo
6. Con valvula de seguridad
7. Con valvula de drenaje manual.
6. Voltaje 120 V- monofasico.
6 | AUTOCLAVE CON BOMBA DE VACIO | 1. Capacidad: 12 lts como minimo | 2
2. Termómetro digital: Rango de medición de + 2ºC a +150ºC, error de medición +/-2ºC.
Rango de trabajo:
3. temperatura de 121ºC es de 1.5 Kg/cm2 de presión.
4.Temperatura 134ºC es de 2.5 Kg/cm2 de presión.
5. Evacuación automática de la presión y del agua al final del ciclo de esterilización.
6. Fase de secado automática a continuación de la fase de esterilización.
7. Alimentación: 110V – 50Hz
Accesorios:
8. 2 Bandejas y 1 soporte de acero inoxidable.
9. 2 Mangueras
7 | LAMPARA DE FOTOCURADO | 1. Lampara inalámbrica | 2
2. Bombillo LED
3. Potencia con un rango mínimo de 1.000 a 1.300 mw /cm2.
4. Longitud de onda con un rango mínimo de 380 nm – 510 nm.
5. Fibra óptica con cubierta protectora y autoclavable
6. Batería recargable, autonomía de carga de mínimo 60 minutos
7. Panel digital: Cuatro modos de tiempo de trabajo: 5, 10 ,15 y 20 segundos.
8. Programas mínimos: intensidad constante, pulso y rampa
9. Suministro de energía: cargador de corriente de 12V DC
10. Requerimiento eléctrico 110 V +/- 10% /60 Hz
8 | CAVITRON | 1. Equipo para detartraje y profilaxis por ultrasonido | 2
2. Sistema piezoeléctrico
3. Pieza de mano desmontable y esterilizable en autoclave
4. Presión mínima de agua 0.1bar
5. Frecuencia mínima de 25 KHz
6. Accionamiento por pedal
7. Requerimiento eléctrico 110 V +/- 10% /60 Hz
9 | SELLADORA DE PAPEL GRADO MEDICO | 1. Funcion de auto - control y funcionamiento continuo. | 1
2. Temperatura controlada por microcomputador, con una precisión del 1 % , con un rango de temperatura de trabajo de mínimo 60 - 220 °C.
3. Calentamiento rapido, requiere de 40 seg desde la temperatura ambiente hasta 180°C.
4. Sistema para el sellado de papel plano, bolsas de plástico y fuelle
5. Requerimiento eléctrico entre 110-120 V/60 Hz.
10 | Kit odontológico (pieza de mano de alta, de baja y contra angulo) | 1. Micromotor con un rango de velocidad de 5.000 a 20.000 rpm o mayor | 2
2. Pieza de mano recta en acero inoxidable de dos vías, velocidad de giro mínimo de 350.000 rpm, nivel de ruido menor a 60dB
3. Contra ángulo
4. Punta recta
5. Esterilizables en autoclave

## GRUPO 3 CONS. EXT. - LOTE 2
FORMULARIO N° 03 PROPUESTA ECONOMICA
SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA - GRUPO 3 CONS. EXT. - LOTE 2
item | EQUIPO | Especificaciones Tecnicas | Cant | Referencia, marca ofertada | Valor Unitario | Valor Total
12 | MICROSCOPIO | 1. Microscopio binocular | 3
2. Sistema de iluminación con luz led
3. Tratamiento anti-hongo.
4. Enfoque: Desplazamiento de la platina mediante rodillo de guía (rack & pinion)
5.Paso macrométrico y micrometrico
8.Revolver portaobjetivos: Revolver cuádruple fijo con inclinación hacia el interior.
9.Cabezal: Cabezal binocular gran campo.
10. Inclinación de tubo: 0° Y 30º.
11. Ajuste de distancia interpupilar: 48-75 mm.
12. Platina: Portaobjeto mecanico de revestimiento duro y resistente a desgastes
13. X x 50 mm en sentido Y.
14. Pinzas: pinza sujeta objetos para una o dos laminillas
15. Condensador: Tipo condensador Abbe.
16. Diafragma de apertura incorporado.
17. Lente del Objetivo: Objetivos C Plan Acromático
18. C Plan Acromático 4X, A.N. entre 10 a 30 mm
19. C Plan Acromático 10x, A.N. entre 0.25a 10.5 mm
20. C Plan Acromatico 40x, A.N. entre 0.56 a 0.65 mm retractl
21. Acromático100x, A.N. 1.25
22. (retractil e inmersion) W.D. 0,2
13 | AGITADOR DE MAZZINE | 1. Velocidad variable 100 a 200 RPM | 1
2. Amplitud Orbita 19 mm.
3. Carga Min Admisible 3.5 Kg.
4. Alimentación Eléctrica 115 Voltios – 60 ciclos AC
5. Temporizador Electrónico Hasta 99 min.
6. Dimensiones Plataforma: 33 x 33 cms.
14 | BAÑO SEROLOGICO | 1. Volumen mínimo: 7 litros | 1
2. Temperatura de trabajo en un rango mínimo: +10 a +95 °C
3. Con sonda de temperatura
4. Control y visualización de la temperatura.
5. Control y visualización del tiempo.
6. Con protección de sobre temperatura.
7. Bandeja y cuba: En acero inoxidable
8. Gradilla para tubos de ensayo
9. Requerimiento eléctrico entre 110-120 V/60 Hz.
15 | Pipeta 10 - 100ul | 1. Pipeta de volumen variable monocanal | 2
2. Capacidad mínima de 10 a 100 µl
3. Exactitud ±3% y precisión ±1,5%

## GRUPO 3 CONS. EXT. - LOTE 3
FORMULARIO N° 03 PROPUESTA ECONOMICA Y TECNICA
SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA - GRUPO 3 CONS. EXT. - LOTE 3
item | EQUIPO | Especificaciones Tecnicas | Cant | Referencia, marca ofertada | Valor Unitario | Valor Total
1 | ECOTONE - DOPPLER FETAL | 1. Pantalla LCD | 3
2. Rango de latidos cardiacos fetales de 50-240 lpm
3. Precisión ± 2 lpm
4. Resolución 1 lpm
5. Frecuencia mínima de 2MHz
6. Con transductor piezoeléctrico ultrasónico a prueba de agua
7.Despliegue en pantalla de la frecuencia cardiaca fetal
8. Detección en pantalla de transductor y estado de batería
10. Funcionamiento continúo de mínimo 5 horas
11. Apagado automático
2 | LAMPARA DE EXAMEN | 1. Fuente de luz blanca (LED) | 12
2. Tubo flexible tipo cuello de ganso o similar
3. Temperatura de color dentro del rango de 4000 a 5500°K
4. Vida útil de mínimo 40.000 horas
5. Diámetro campo de luz en un rango mínimo de 15cm y 30cm
6. Intensidad luminosa en un rango mínimo de 15.000 a 20.000 luxes
7. Base móvil
8. Encendido y apagado sin contacto o con contacto
9. Requerimineto eléctrico de 110VAC (+/- 10%) / 60Hz
3 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1. Pantalla LCD touchscreen, de mínimo 10 pulgadas. | 5
2. Parámetros de ECG, RESP, NIBP, SPO2, TEMP,
3. Presentación en pantalla de todos los parámetros
4. Monitorizacion de paciente adulto, pediatrico, neonatal
5. Indicador de alarmas: visual (luz), sonoro y parámetro resaltado en pantalla.
6. Batería interna recargable de mínimo 2 horas de funcionamiento
7. Con Tendencias Graficas minimo 24 horas en todos los parámetros.
8. Que incluya todos los accesorios minimos necesarios para su normal funcionamiento
9. calculos hemodinamicos
10. calculos de ventilacion o pulmonares y de oxigenación.
11. Todos los accesorios para su normal funcionamiento.
12. Deberá Funcionar en red eléctrica de 110 vac, +/-10%, 50- 60 hz +/-10%
11 | EQUIPOS DE ORGANOS FIJO | 1. Unidad de diagnóstico de pared con 2 mangos | 5
3. Cabezal de Otoscopio
4. Óptica de vidrio de 3 aumentos, orientable hacia ambos lados, Lente quirúrgica de 4 aumentos opcional
5. Con alojamiento de espéculos
6. Cabezal de Oftalmoscopio
7. Ruedecilla de lentes con 29 lentes correctoras D+ 1-10, 12, 15, 20, 40 D- 1-10, 15, 20, 25, 30, 35
8. filtros aplicable a todos los diafragmas con indicador de símbolos,
9. Óptica de alto rendimiento con lente condensadora asférica
10. Recorrido óptico paralelo.
11. Trayectoria paralela del haz
12. Protección contra el polvo.
TOTAL

## GRUPO 4 FISIO - LOTE 1
FORMULARIO N° 03 PROPUESTA ECONOMICA Y TECNICA
SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA - GRUPO 4 FISIO - LOTE 1
item | EQUIPO | Especificaciones Tecnicas | Cant | Referencia, marca ofertada | Valor Unitario | Valor Total
1 | BALANCIN | 1. Balancin rectangular de superficie antideslizante | 3
2. Rectangular con base metalica
3. Soporte 200 kilos como minimo
2 | BANDA CAMINADORA (TROTADORA) | 1. Sistema de autolubricacion | 3
2. Pintura Electrostatica
3. Brazo tensor de banda
4. Velocidad : entre 0.1- 20km/h y velocidad reversa
5. Inclinacion: entre 0- 20%
6. Pantalla 17¨ como minimo, TFT color screen: velocidad, distancia, tiempo, calorias, ritmo cardiaco, inclinacion.
7. Programas: 12 prestablecidos como minimo
8. Manubrio con control de frecuencia cardiaca por contacto
9. Potencia 3.0 HP
10. Conexión: 110 voltios.
11. Soporte peso: 500LB
3 | BICICLETA ESTATICA | 1. Estructura en hierro de alto trafico o en acero | 3
2. Pintura electrostatica
3. Resistencia progresiva de minimo 14 niveles
4. Sistemas multiposicion
5. Manillar con diseño de ruta antideslizante y medicion del pulso por contacto con el manillar
6. Freno de seguridad
7. Rodillos para facil desplazamiento
8. Monitor que indique: velocidad, distancia, distancia total recorrida, calorias, tiempo, pulsaciones de ritmo cardiaco
9. Galápago en espuma de alta densidad
10. peso minimo de usuario 400 LB
11. Sillin anatomico talla XXL adaptable a cualquier morfologia
12. Ajuste de asiento
4 | COMPRESAS CALIENTES ELECTRICAS | 1. Tamaño/medida estandar 30 X 60 cm | 6
2. Cómodo preajuste de tiempo y temperatura.
3. Pantalla LCD numérica.
4. Las temperaturas de la terapia con calor húmedo van de 32 ° a 60 ° C.
5. Compresa eléctrica con control digital.
5 | COMPRESAS FRIAS | 1. Cogin de gel acuoso | 12
2. Medidas aprox: 36 cm x 28 cm
6 | JUEGO DE DIGIFLEX | 1. Aparato ejercitador para dedos | 3
2. de 1.5 lbs, 3 lbs, 5 lbs, 7 lbs y 9 lbs
7 | PESAS 6 LIBRAS | 1. Ideales para fitness y rehabilitación | 6
2. Recubierta en vinilo que permite un agarre cómodo.
3. Color: Varios
8 | PESAS 2 LIBRAS | 1. Ideales para fitness y rehabilitación | 6
2. Recubierta en vinilo que permite un agarre cómodo.
3. Color: Varios
9 | PESAS 4 LIBRAS | 1. Ideales para fitness y rehabilitación | 6
2. Recubierta en vinilo que permite un agarre cómodo.
3. Color: Varios
10 | PESA TOBILLERA | 1. Pesa tobillera | 3
2. Ajuste 2 correas en velcro para cualquier talla.
3. 2 Pesas tobilleras.
4. Peso: 5 Kg, 2.5 Kg cada una.
11 | RUEDA DE HOMBRO | 1. Diámetro de mínimo 80 cm. | 3
2. Altura ajustable de hasta 66.04 cm.
3. Estructura en acero cromado
4. Agarre en madera de primera calidad.
12 | TENS PORTATIL | 1. Tens portatil | 3
2. Fuente de alimentacion: Bateria 9 V
3. Pantalla LCD.
4. 3 sistemas multiposicion
5. Indicador de bateria baja
6. 2 cables de terapias
7. Electrodos adhesivos
8. Adaptador de corriente a 110 VAC
13 | THERABAND | 1. Kit Rollo de theraban | 3
2. Tensión Alta, media y Baja
3. Color Rojo, Azul y Amarillo
Medidas:
4. Largo: 25 Mts Ancho: 15 cm Grosor: 0,55 mm
5. Largo: 25 Mts Ancho: 15 cm Grosor: 0,45 mm
6. Largo: 25 Mts Ancho: 150 Grosor: 0,35 mm
14 | TRACCION CERVICAL MECANICA A PUERTA | 1. Soporte puerta y / o pared | 3
2. Ajuste 2 correas en velcro para cualquier talla.
3. Gancho con 2 poleas
4. Gancho porta-pesas
5. 2 Pesas c/u de 5lb
6. 2 Chazos anclaje a pared
15 | ELECTROESTIMULADOR | 1.- Estimulador TENS avanzado. | 3
2.- Equipo electroestimulador transcutáneo de función neuromuscular.
3.- Con 2 canales independientes de salida como mínimo.
4. - Control de tiempo de tratamiento con apagado automático.
Corriente bifásica (bipolar): Modalidad TENS
5.1 Con ancho de pulso entre los rangos de 10 y 1000 µs como minimo
5.2 Con frecuencia de pulso entre 0,5 y 150 Hz como minimo
5.3 Control de estimulación: voltaje de 0 a 80 V ó intensidad de 0 a 80 mA.
5.4 Que cumpla con 3 modalidades de trabajo burst , continuo y modulado.
Corriente de pulsos rectangulares bifásica (bipolar): Modalidad EMS
6.1 Control de ancho de pulso entre 20µs y 900 µs como minimo
6.2 Control frecuencia de pulso entre 1Hz y 250 Hz como minimo
6.3 Control de intensidad 0 a 80 mA como minimo
Microcorriente
7.1 Control de ancho de pulso de 1 a 250 ms como minimo
7.2 Control frecuencia de pulso entre 0.1 y 1000 Hz (1 KHz)
7.3 Control de intensidad entre 0 y 999µA
8. Dos cables para paciente.
9. Cuatro electrodos reusables .
16 | HIDROCOLECTOR | 1. Tanque de paquetes calientes hidrocolector | 1
2. Acero inoxidable
3.Capacidad de 15 lts
4. Rango de temperatura de 71 a 85 grados centrigados aproximadamente
5. Tiempo de calentamiento aprox. 2 horas
6. Deberá Funcionar en red eléctrica de 110 vac, +/-10%, 50- 60 hz +/-10%
17 | CAMILLA DE TRANSPORTE Y RECUPERACION | 1. Superficie de mínimo dos planos | 9
2. Superficie de paciente en lamina de acero resistente a la corrosión
3. Barandas de seguridad abatibles
4. Ruedas antiestáticas de mínimo de 5" pulgadas
5. Con sistema de freno individual y/o bloqueo central
6. Capacidad de carga mínimo de 150 kg
7. Movimientos: levante de espaldar
8. Cambio de altura
9. Con parachoques perimetral y/o en las esquinas
10. Asa o elemento que permita manipular la camilla
11. Atril porta suero y ganchos para bolsas de drenaje
12. Con colchoneta de espesor mínimo de 8 cm.
13. Bandeja de ubicación de cilindro de oxigeno
18 | MASAJEADOR | 1. Que cuente con cabezal intercambiables | 3
2. Que la intensidad sea variable
3. Que cuente con ajustes de calor
4. Que incluya los cabezales y accesorios para diferentes terapias
5. Voltaje 110 50 - 60 Hz
19 | ULTRASONIDO PORTATIL | 1. frecuencia entre 1 a 3 MHz | 2
2. cabezal de 5 cm
3. que cuente con niveles de intensidad entre 0.1 A 2.0 W/cm2
4. que cuente con un tiempo minimio de tratamiento de 30min
20 | MALETIN FISIOTERAPUETA | 1. 1 Maletín que contenga lo siguiente: | 1
2. 1 Ultrasonido Portátil de 1 Mhz.
3. 1 TENS Portátil 2 Canales
4. 1 Tensiometro con Fonendo
5. 1 Vibrador Corporal
6. 1 Vibrador Facial
7. 1 Balón de Bobath Corporal
8. 1 Balón Cervical
9. 1 Balancin de Puyas
10. 1 Cojín Cervical de Puyas
11. 1 Rollo Masajeador Puyas Azul
12. 1 Pelota Puya para Mano/Pie
13. 1 Paquete Caliente Eléctrico
14. 1 Paquete Caliente/Frío Standard
15. 1 Paquete Frío Standard
16. 1 Toalla Porta Paquetes Standard
17. Juego de Bandas Elásticas x6 resistencias
18. 1 Malla Elástica para mano
19. 1 Masajeador Punto Gatillo
20. 1 Juego de Manijas para Bandas y Tubbing
21. 1 Juego de Plastilina x 4 resistencias – 2 oz
22. 1 Pesa Graduable de 1 a 5 Lbs
23. 2 Pesas Fijas con Ajuste en Velcro – 2 y 3 lbs
24. 1 Tracción Cervical para Puerta y Pared co Pesas
25. 1 Sistema de Polea para Hombro
26. 1 Banda de Estiramiento de Musculos
27. 1 Ejercitador Laberinto – Rh Mano
28. 1 Pelota de Mano con Memoria
29. 2 Gonimometros – Tipo Colombina Mediano 360 y Dedo
30. 1 Digiflex
31. 1 Barra Flexible Flex/Barr – MM.SS
32. 1 Flexo/Extensor MM.SS
33. 1 Ejercitador – Mano-Dedos – Pelota/Silicona
34. 1 Frasco de Gel x500 cc
35. 1 Frasco de Aceite x500 cc
36. 1 Cinta Metrica
37. 1 Electrodo Facial Bipolar